Стоматологический фантом пациента мобильный

МОДЕЛЬ: JG-A2

РУКОВОДСТВО

Производитель:

FOSHAN JINGLE MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение……………………………………….. | 3 |
| --- | --- |
| Состав…………………………………………. | 4 |
| Технические характеристики……………….. | 6 |
| Условия хранения и транспортировки…….. | 6 |
| Установка………………………………………. | 6 |
| Работа………………………………………….. | 9 |
| Обслуживание………………………………… | 12 |

ВНИМАНИЕ:

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ.

●Введение

Данное оборудование представляет собой оборудование для обучения, обучающих классов, стоматологических университетов. Основная цель – улучшение практических навыков студентов перед началом работы, повышение их навыков при работе в определенных условиях, приближенных к реальным.

Данный фантом включает следующие компоненты: электрические части, сам корпус фантома на подвижном основании, модель головы с симулятором челюсти, низкоскоростной наконечник, высокоскоростной наконечник, пистолет для подачи воды и воздуха, воздушный отсос, педаль управления, лампа галогеновая, стул стоматолога, бутылка для отработанной и чистой воды.

●Состав

| Halogen oral lamp | Лампа галогеновая |
| --- | --- |
| Simulated simple head model | Голова фантома |
| High (Low) speed handpiece | Высокоскоростной (Низкоскоростной) наконечники |
| Electric part | Электрический механизм для движения фантома |
| 3-way syringe | Пистолет для подачи воды и воздуха |
| Movable simulation treatment machine | Мобильный корпус фантома |
| 2 movable wheels & 2 setting feet under the machine | 2 колеса и 2 установочных порога под корпусом |
| Dentist stool | Стул стоматолога |
| Foot control | Педаль |
| Air suction | Воздушный отсос |
| Clean water storage bottle | Бутылка для чистой воды |
| Dirty water storage bottle | Бутылка для отработанной воды |

●Технические характеристики

Питание: AC 220В-240В, 50Гц

- Входная мощность：280VA

- Предохранитель：FR1-20, φ5×20, 6.0A

- Двигатель：DC24В/150VA/Стандартный ход: 150мм/ Макс. нагрузка: 4000Н

- Высокоскоростной наконечник：

Давление воздуха: 0.28Mpa-0.30Mpa

Обороты: 300,000-35,000 вр/мин

Диаметр подходящего бора: φ1.595-1.600мм

Шум: ≤70дБ

- Низкоскоростной наконечник：

Давление воздуха: 0.3Mpa-0.35Mpa

Обороты: 20,000-30,000 вр/мин

Диаметр подходящего бора: φ2.335-2.355мм

Шум: ≤70дБ

●Условия хранения и транспортировки

A:  Температура от -20℃ до +40℃

B:  Относительная влажность не более 80%

C:  Атмосферное давление в диапазоне от 70кПа до 116кПа

D:  Необходима дополнительная защита от коррозии

●Установка

1. Проверка содержимого

Распакуйте коробку и проверьте оборудование на повреждения. Проверьте наличие всех компонентов в соответствии с упаковочным листом. В случае каких-либо проблем прекратите распаковку оборудования, сделайте фото и немедленно свяжитесь с дилером.

2. Установка фантома

Основание фантома должно быть установлено на ровную, чистую, сухую поверхность в проветриваемом помещении. Держите оборудование вдали от попадания прямых солнечных лучей. В основании есть два колеса и две установочных ножки для удобства пользования и перемещения фантома.

3. Присоединение воздушного компрессора

Подключите прозрачную трубку спереди от основания к воздушному компрессору. Перед подключением трубок отключите подачу воды и воздуха в фантоме, затем прочистите трубки от возможной пыли и грязи, чтобы продлить срок службы оборудования.

4. Установка галогеновой лампы

A．Присоедините основание лампы с проводами через декоративную крышку к проводам на держателе лампы (Конектор 1, рисунок 2), вставьте основание лампы в специальный разъем и затяните болтами, затем закройте болты декоративной крышкой (рисунки 3 и 4).

B. Протяните черный провод через прямую часть держателя (рисунок 2).

C. Присоедините Конектор 2 (рисунок 2) к разъему на подвижном основании фантома, как на рисунке 5.

5. Сборка головы фантом

A. Поместите металлическую часть на затвор. См. рисунки 6,7,8.

.

- Совместите “Hole B” “Hole A” (рисунок 8) в соответствии с  “Metallic part B” “Metallic part A”(рисунок 9), и “Screw 1” к “Hole C”(рисунки 8, 9). Закрутите черную ручку “Handle” по часовой стрелке и зафиксируйте ее. (рисунок 10)

- Закрепите голову и тело фантома при помощи болтов (обратите внимание на красные круги на рисунках 11,12).

- Подстройте расположение головы. Прикрутите ручку, чтобы управлять расположением головы (рисунок 13). Голова может перемещаться в нескольких направлениях (рисунок 14).

● Работа

1.	Панель инструментов (рисунок 15)

A．“”   ” кнопка движения вниз

B．“   ” кнопка движения вверх

C．“   ” кнопка движения наклона вперед

D．“   ” кнопка движения наклона назад

E．“   ” Кнопка возврата. Фантом вернется в исходное положение.

F．“   ” Кнопка сброса. Основание опустится до нижней точки, а тело фантома поднимется до высшей.

2.	Педаль управления (рисунок 16)

A．Control key for washing tray – Кнопка продувки

B. Control key for water – Кнопка подачи воды

C. Control key for air – Кнопка подачи воздуха

D. Control key for up/down/forward/backward/ - джойстик для управления

3.	Воздушный отсос

Для начала работы достаточно

вытащить его из держателя

4.	Бутылки

Вода из бутылки для чистой воды

используется для подачи воды в

наконечники и пистолет. Затем

отработанная вода попадает во вторую

бутылку.

5. Наконечники

Подключите воду, воздух и питание. Откройте главный переключатель воздуха со стороны фантома и проверьте манометр, который находится за пластиковой дверцей (рисунок 18). Показания должны быть в районе 0.5～0.6 Мпа (заводские установки). Настройте клапан сброса воздуха до нужных показателей. Потяните ручку на верху клапана и оставьте на 10 минут как показано на рисунке 18, поверните ручку по часовой стрелке для увеличения давления и против часовой для уменьшения давления.

Для начала работы наконечника выньте его из держателя и нажмите на педаль. Имейте в виду, что показатель на манометре не должен превышать обозначенный максимум для наконечника во избежание его скорой поломки (0.28-0.3.Мпа для высокоскоростного наконечника, 0.30-0.35Мпа для низкоскоростного).

6. Пистолет для подачи воды и воздуха

Левая кнопка для воды, правая – воздух.

● Обслуживание

- Перед использованием убедитесь, что голова фантома хорошо закреплена.

- Необходимо регулярно чистить водный фильтр.

- Отключайте фантом от питания каждый раз перед чисткой, заменой компонентов.

- Закрывайте лампу, когда не используете.

- Для чистки используйте только классический раствор для обработки медицинских изделий.